## Sheet2
辽宁省质量检测机构资质网上公示名单（2025年6批）
序号 | 机构名称 | 检测业务 | 申请事项 | 审查意见 | 审查情况
1 | 大连市建筑工程质量检测中心有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、参数： 无 二、人员： 1、未提供申报的报告批准人的法人授权文件； 2、提交证件不清晰，需提交原件扫描件：李某、周某的身份证，程某兰的毕业证； 3、谢某岗位为会计、时某岗位为财务、杜某合同到期。 三、主要仪器设备 1、未提供仪器设备检定/校准证书及确认记录； 2、提供的“检测仪器设备一览表”中所列设备不全：缺少蒸馏设备、水浴锅、滴定管（滴定仪）、高速离心机、振荡仪、液相色谱仪等； 四、其它 补充提供已审批的检测专项质量检测人员情况一览表以及已审批人员的社保证明、报告批准人汇总表。 视频考核意见： 1、液相色谱未配备胶黏剂检测器，需限制方法（GB30982附录A.1）。 2、甲醛环境测试仓进气不满足标准要求。 3、补充提供甲醛环境测试仓设备档案（如合同、发票、检定证书、校准确认单、使用说明书等）。 | 不合格
2 | 大连诚泽检测有限公司 | 钢结构 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 文审意见： 一、参数 1、申请书表九：钢材及焊接材料项目参数“抗拉强度”申报标准缺少《焊接接头拉伸试验方法》GB/T 2651-2023；参数“硬度”申报标准缺少《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 230.1-2018；参数“冲击韧性”申报标准缺少《金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验》GB/T 2650-2022； 2、申请书表九：高强度螺栓及普通紧固件项目参数“扭矩系数”申报GB/T1231-2006已过期作废。 二、人员 1、未提供工程师赵某喜、许某楠职称证； 2、提交的张某的劳动合同已过期； 3、持有超声无损检测证书人员不足三人，不满足钢结构焊缝现场检测及报告审核需求。 三、仪器设备 1、申请书表八中焊缝尺、里氏硬度计与其检定/校准证书上名称（焊缝检验尺、外体彩屏硬度计）名称不一致； 2、申请书表八中设备编号B-CZ-402电感耦合等离子体发射光谱仪型号（ICAP Pro X）与其检定/校准证书上型号（iCAP PRO）不一致； 3、未提供电子引伸计（设备编号A-CZ-181）检定/校准证书； 4、申请书表八中缺少参数“钢材元素含量（钢材化学分析C、S、P）”申报标准GB/T223.68-1997、GB/T223.69-2008用钢铁碳硫分析仪（管式炉碘酸钾滴定法、管式炉气体容量法）；缺少参数“冲击韧性”试验用冲击试样缺口投影仪(或金相显微镜)。 四、其它 1、未提供机构3年以上质量检测经历证明； 2、未提供“社会信誉良好，近 3 年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故”证明材料； 3、提交的体系文件中，未见有“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度、检测试样留置制度。 4、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等管理制度和质量控制措施。 视频考核存在问题： 1、未见对标准GB/T 1231-2024《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》 进行培训学习及考核情况的记录。 2、未见全站仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、紫外可见分光光度计、多元素分析仪的使用授权文件。 3、未见气瓶压力表的检定/校准证书。 4、未见紫外可见分光光度计的检定/校准标识。 5、冲击试验机旁未配置冲击试验低温槽；缺少冲击试样缺口投影仪或金相显微镜。 6、管式炉前后未见连接相关配套设施，不能确认是否满足管式炉碘酸钾滴定法和管式炉气体容量法试验要求。 7、试验室未见视频影像监控系统。 | 不合格
3 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、参数 1、申请书表九：未列申报参数依据的标准名称、标准编号及条款号； 2、混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度项目所列参数未按资质标准明确具体的检测方法； 3、项目名称“构件位置和尺寸”、“结构构件性能”与资质标准不一致； 4、参数名称“钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满型”书写错误。 二、人员 1、未提交技术负责人、质量负责人五年以上质量检测工作经历证明；技术负责人缺少主体结构及装饰装修相关检测培训证明； 2、技术负责人、质量负责人、注册人员未列入表七（质量检测人员情况一览表）； 3、申报的注册结构工程师缺少主体结构相关检测培训证明及两年以上质量检测工作经历证明； 4、未提供各专项检测人员3年以上质量检测工作经历证明（各专项均不少于4人，高级职称均不少于2人）。 5、申请书表十：主体结构及装饰装修资质未申报构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）、外观质量及内部缺陷、装配式混凝土结构节点、结构构件性能（涵盖砌体、混凝土、木结构）项目报告批准人；道路工程资质未申报道路工程专项-排水管道工程、水泥混凝土路面项目报告批准人；签字范围未严格按照资质标准中相关专项名称、检测项目名称填写。 三、仪器设备 1、申请书表八填写不规范：未按申报的专项资质分别填写，不同专项资质检测项目/参数混填，检测项目/参数顺序与表九不一致且填写不齐全；设备均为第三方检定/校准，自检/校项目、自检/校规范名称及编号栏不应填写； 2、申请书表八及提供的“主要检测仪器、设备清单”中缺少所申请专项资质必备的仪器设备； 3、未提供仪器设备检定/校准证书及确认记录。 四、其它 1、未提供机构3年以上质量检测经历证明； 2、未提供“社会信誉良好，近 3 年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故”证明材料； 3、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”，“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度、检测试样留置制度。 4、质量手册中缺少满足《实施细则》第二十五条要求的内容。 5、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等管理制度和质量控制措施。 6、质量手册未按照《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令）、《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规[2023]1号）等行业管理文件的要求进行编制，关健岗位人员任职条件、变更要求不符合以上文件相关要求。 7、营业执照中经营范围包含了建设工程施工，未提供符合建设工程质量检测管理办法第十五条“检测机构与所检测建设工程相关的建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。”的保证措施。 8、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 视频评审意见： 一、主体结构及装饰装修 1、仪器设备未贴计量溯源标识；缺少出入库记录； 2、缺高强回弹仪、碳化深度尺、回弹仪率定用钢砧、楼板厚度测量仪，缺少混凝土强度（钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法）、砂浆强度（推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法）、砌体抗压强度（扁顶法）、砌体抗剪强度（原位单砖双剪法）用检测设备；缺少外观质量用裂缝测宽仪、内部缺陷用非金属超声检测仪、装饰装修工程拉伸粘结强度检测设备；缺少装配式混凝土结构节点参数检测设备、结构构件性能参数检测设备、室内环境污染物参数检测设备； 3、配置的锚固承载力用微型锚杆拉拔仪（50kN）量程过小。 二、道路工程 1、未按评审要求提供地质雷达、弯沉仪等仪器设备的检定/校准证书及检定/校准结果确认表； 2、未配备灌砂筒（φ200）、路面材料强度试验仪、测力环等仪器设备； 3、被考核人员对“排水管道工程 背后土体密实性”参数试验方法不明确，实验依据不明确。 | 不合格
|  | 道路工程 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、参数 1、申请书表九：未列申报参数依据的标准名称、标准编号及条款号； 2、混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度项目所列参数未按资质标准明确具体的检测方法； 3、项目名称“构件位置和尺寸”、“结构构件性能”与资质标准不一致； 4、参数名称“钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满型”书写错误。 二、人员 1、未提交技术负责人、质量负责人五年以上质量检测工作经历证明；技术负责人缺少主体结构及装饰装修相关检测培训证明； 2、技术负责人、质量负责人、注册人员未列入表七（质量检测人员情况一览表）； 3、申报的注册结构工程师缺少主体结构相关检测培训证明及两年以上质量检测工作经历证明； 4、未提供各专项检测人员3年以上质量检测工作经历证明（各专项均不少于4人，高级职称均不少于2人）。 5、申请书表十：主体结构及装饰装修资质未申报构件位置和尺寸（涵盖砌体、混凝土、木结构）、外观质量及内部缺陷、装配式混凝土结构节点、结构构件性能（涵盖砌体、混凝土、木结构）项目报告批准人；道路工程资质未申报道路工程专项-排水管道工程、水泥混凝土路面项目报告批准人；签字范围未严格按照资质标准中相关专项名称、检测项目名称填写。 三、仪器设备 1、申请书表八填写不规范：未按申报的专项资质分别填写，不同专项资质检测项目/参数混填，检测项目/参数顺序与表九不一致且填写不齐全；设备均为第三方检定/校准，自检/校项目、自检/校规范名称及编号栏不应填写； 2、申请书表八及提供的“主要检测仪器、设备清单”中缺少所申请专项资质必备的仪器设备； 3、未提供仪器设备检定/校准证书及确认记录。 四、其它 1、未提供机构3年以上质量检测经历证明； 2、未提供“社会信誉良好，近 3 年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故”证明材料； 3、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”，“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度、检测试样留置制度。 4、质量手册中缺少满足《实施细则》第二十五条要求的内容。 5、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等管理制度和质量控制措施。 6、质量手册未按照《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令）、《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规[2023]1号）等行业管理文件的要求进行编制，关健岗位人员任职条件、变更要求不符合以上文件相关要求。 7、营业执照中经营范围包含了建设工程施工，未提供符合建设工程质量检测管理办法第十五条“检测机构与所检测建设工程相关的建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。”的保证措施。 8、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 视频评审意见： 一、主体结构及装饰装修 1、仪器设备未贴计量溯源标识；缺少出入库记录； 2、缺高强回弹仪、碳化深度尺、回弹仪率定用钢砧、楼板厚度测量仪，缺少混凝土强度（钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法）、砂浆强度（推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法）、砌体抗压强度（扁顶法）、砌体抗剪强度（原位单砖双剪法）用检测设备；缺少外观质量用裂缝测宽仪、内部缺陷用非金属超声检测仪、装饰装修工程拉伸粘结强度检测设备；缺少装配式混凝土结构节点参数检测设备、结构构件性能参数检测设备、室内环境污染物参数检测设备； 3、配置的锚固承载力用微型锚杆拉拔仪（50kN）量程过小。 二、道路工程 1、未按评审要求提供地质雷达、弯沉仪等仪器设备的检定/校准证书及检定/校准结果确认表； 2、未配备灌砂筒（φ200）、路面材料强度试验仪、测力环等仪器设备； 4、被考核人员对“排水管道工程 背后土体密实性”参数试验方法不明确，实验依据不明确。 | 不合格
4 | 台安县工程质量检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、管理体系 1、需提交申报的报告批准人的法人授权文件。 2、需提交信息化管理系统证明材料。 3、《质量手册》中支持性文件编号与《程序文件》中不一致。 4、《质量手册》6.2.7中对技术负责人、质量负责人、报告批准人的岗位要求，不符合《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规[2023]1 号）中要求。 5、《质量手册》7.8报告结果中检测报告应包含的信息，不符合《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则（试行）》（辽住建【2025】16号）的要求。 6、《质量手册》中组织机构框图与申请材料中信息不一致。 7、《样品管理程序》中检测样品的接收，不符合《建设工程质量检测管理办法》（住建部令57号）第二十条的规定。 8、提交的《作业指导书》只有封皮，未提交内容页。 二、建筑材料及构配件专项资质 1、人员 （1）需提供所有技术人员社保证明和劳动合同。 （2）部分技术人员为内部培训，需提交有效的培训证明材料，包括不限于培训教材、培训课件、培训教师履历、考试试卷、能力评价等证明材料。 （3）未提交技术人员李某雷、门某杨、张某阳建材培训证明。 （4）需提交技术负责人、质量负责人、技术职称人员质量检测工作经历证明材料。 2、参数 （1）混凝土及拌合用水中混凝土可选参数抗冻性应为抗冻性能。 （2）混凝土掺合料比表面积方法标准《水泥比表面积测定方法》应为《水泥比表面积测定方法 勃氏法》。 （3）多个参数所引方法标准《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水材料 拉伸性能》应为《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》。 3、仪器设备 （1）设备表填写不准确，如（14）电阻应变式引伸仪测量范围和准确度等级未填写；（16）钢直尺准确度等级填写0.01mm；（29）耐压测试仪测量范围和准确度等级未填写；（91）建筑工程检测器未明确具体检测用途。 （2）提交检定证书有效期时间未更新。 （3）设备未按对应参数填写，如未提供混凝土抗压测量用塞尺和角度尺；未提供外加剂细度/密度检测用精密密度计或细度筛。 三、建筑节能专项资质 1、人员 （1）技术人员为内部培训，需提交有效的培训证明材料，包括不限于培训教材、培训课件、培训教师履历、考试试卷、能力评价等证明材料。 （2）技术人员安某伟、孙某梅培训证明无发证单位公章。 （3）需提交所有技术人员近期社保缴纳证明材料。 （4）需提交技术负责人、质量负责人、技术职称人员质量检测工作经历证明材料。 2、参数 （1）申请书表九中部分检测参数依据的检测（方法）标准填写不准确。 3、仪器设备 （1）申请书中表八未按检测专项分开填写，且部分检测项目试验用主要仪器设备、技术指标、有效日期填写错误。 （2）仪器设备清单中缺少切片器、投影仪，需补充完善，并提交相关证明材料。 四、场所 1、提交的房屋无偿使用证明中无使用面积、使用期限等信息。 视频考核意见 经审查，该机构视频考核存在以下问题： 一、建筑材料机构配件专项资质 1、标准恒温恒湿养护箱仪器设备档案中无仪器设备检定/校准情况表，仪器设备使用记录空白。 2、砖、砌块、瓦、墙板中砖、砌块抗压强度所引混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013以及蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020未至具体条文。 3、混凝土及拌合用水中抗冻性所引普通混凝长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T 50082-2024未至具体条文。 4、混凝土外加剂中减水率所引混凝土外加剂GB 8076-2008条文错误；pH 值、密度（或细度）固体含量（或含水率）对应的混凝土外加剂均质性试验方法GB/T 8077-2023条文错误。 5、混凝土掺合料中流动度比、氯离子含量所引用水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017未至具体条文。 二、建筑节能专项资质 1、ZWDW-10kN型微机控制电子万能试验机设备状态合格证已过期。 2、THJ-Z50型岩棉板针式测厚仪缺少设备状态标识。 3、JF2004型电子天平缺少仪器设备使用记录。 4、未配备外窗气密性能试验用空盒气压表，需补充完善并提交相关证明材料。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、管理体系 1、需提交申报的报告批准人的法人授权文件。 2、需提交信息化管理系统证明材料。 3、《质量手册》中支持性文件编号与《程序文件》中不一致。 4、《质量手册》6.2.7中对技术负责人、质量负责人、报告批准人的岗位要求，不符合《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规[2023]1 号）中要求。 5、《质量手册》7.8报告结果中检测报告应包含的信息，不符合《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则（试行）》（辽住建【2025】16号）的要求。 6、《质量手册》中组织机构框图与申请材料中信息不一致。 7、《样品管理程序》中检测样品的接收，不符合《建设工程质量检测管理办法》（住建部令57号）第二十条的规定。 8、提交的《作业指导书》只有封皮，未提交内容页。 二、建筑材料及构配件专项资质 1、人员 （1）需提供所有技术人员社保证明和劳动合同。 （2）部分技术人员为内部培训，需提交有效的培训证明材料，包括不限于培训教材、培训课件、培训教师履历、考试试卷、能力评价等证明材料。 （3）未提交技术人员李某雷、门某杨、张某阳建材培训证明。 （4）需提交技术负责人、质量负责人、技术职称人员质量检测工作经历证明材料。 2、参数 （1）混凝土及拌合用水中混凝土可选参数抗冻性应为抗冻性能。 （2）混凝土掺合料比表面积方法标准《水泥比表面积测定方法》应为《水泥比表面积测定方法 勃氏法》。 （3）多个参数所引方法标准《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水材料 拉伸性能》应为《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》。 3、仪器设备 （1）设备表填写不准确，如（14）电阻应变式引伸仪测量范围和准确度等级未填写；（16）钢直尺准确度等级填写0.01mm；（29）耐压测试仪测量范围和准确度等级未填写；（91）建筑工程检测器未明确具体检测用途。 （2）提交检定证书有效期时间未更新。 （3）设备未按对应参数填写，如未提供混凝土抗压测量用塞尺和角度尺；未提供外加剂细度/密度检测用精密密度计或细度筛。 三、建筑节能专项资质 1、人员 （1）技术人员为内部培训，需提交有效的培训证明材料，包括不限于培训教材、培训课件、培训教师履历、考试试卷、能力评价等证明材料。 （2）技术人员安某伟、孙某梅培训证明无发证单位公章。 （3）需提交所有技术人员近期社保缴纳证明材料。 （4）需提交技术负责人、质量负责人、技术职称人员质量检测工作经历证明材料。 2、参数 （1）申请书表九中部分检测参数依据的检测（方法）标准填写不准确。 3、仪器设备 （1）申请书中表八未按检测专项分开填写，且部分检测项目试验用主要仪器设备、技术指标、有效日期填写错误。 （2）仪器设备清单中缺少切片器、投影仪，需补充完善，并提交相关证明材料。 四、场所 1、提交的房屋无偿使用证明中无使用面积、使用期限等信息。 视频考核意见 经审查，该机构视频考核存在以下问题： 一、建筑材料机构配件专项资质 1、标准恒温恒湿养护箱仪器设备档案中无仪器设备检定/校准情况表，仪器设备使用记录空白。 2、砖、砌块、瓦、墙板中砖、砌块抗压强度所引混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013以及蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020未至具体条文。 3、混凝土及拌合用水中抗冻性所引普通混凝长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T 50082-2024未至具体条文。 4、混凝土外加剂中减水率所引混凝土外加剂GB 8076-2008条文错误；pH 值、密度（或细度）固体含量（或含水率）对应的混凝土外加剂均质性试验方法GB/T 8077-2023条文错误。 5、混凝土掺合料中流动度比、氯离子含量所引用水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017未至具体条文。 二、建筑节能专项资质 1、ZWDW-10kN型微机控制电子万能试验机设备状态合格证已过期。 2、THJ-Z50型岩棉板针式测厚仪缺少设备状态标识。 3、JF2004型电子天平缺少仪器设备使用记录。 5、未配备外窗气密性能试验用空盒气压表，需补充完善并提交相关证明材料。 | 不合格
5 | 彰武县新兴工程质量检测中心 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、人员 1、企业全员社保栏未填写李某辉、刘某梅、赵某宇、周某江、赵某梅、谢某慈、李某东、焦某、秦某娟、陈某的社保证明（在附件材料中有社保证明及情况说明），需要补充。 2、未提供周某江职称证书。 3、李谬辉、刘某梅、赵某宇、周某江、赵某梅、谢某慈、李某东、焦某、秦某娟、陈某、王某、杜某刚劳动合同有涂改，建议规范。 二、参数 1、粗骨料可选参数中无含水率，删除。 2、混凝土抗渗等级、抗冻性能方法标准“GB/T 50082-2009”是作废标准，应申请“GB/T 50082-2024”。 3、混凝土外加剂pH值检测方法为“GB/T 8077-2023 11”；密度/细度为“GB/T 8077-2023 9/10”；氯离子含量为“GB/T 8077-2023 13”；固体含量（含水率）“为“GB/T 8077-2023 7（8）”。 三、仪器设备 1、设备表填写不准确，如（4）电子天平JP-100未填写最小示值；（12）负压筛析仪FSY-150B未填写技术指标与不确定度；（27）架盘药物天平未正确填写示值误差或不确定度。 2、未提供混凝土抗压测量用塞尺和角度尺。 3、未提供外加剂细度/密度检测用精密密度计或细度筛。 4、确认设备（66）微机控制电子万能试验机（含大变形）WDW-10的检测项目是否包括砂浆拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）试验。 5、未提供水泥凝结时间检测用标准维卡仪、量筒。 6、未提供水泥安定性检测用雷氏夹测定仪等。 7、检测仪器设备未与检测项目相对应。 8、回弹仪、锚杆拉拔仪、混凝土钢筋检测仪与本次申报参数无关。 四、资历与信誉 1、未提供营业执照。 2、体系文件未加盖受控章及公章。 视频考核意见： 一：设备 1、电阻炉设备状态标识上写为电子炉； 2、现场仪器室内使用的温湿度计无相关检定文件； 3、电动防水卷材不透水仪仪器设备档案中无仪器设备检定、校准情况表，仪器设备使用记录空白，无人员确认。 | 不合格
6 | 朝阳市建设工程质量检测有限公司 | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 1、人员 （1）需提供所有技术人员社保证明材料、劳动合同； （2）质量负责人许某，其中级职称为化工专业，非工程类； （3）需提供注册人员褚某的注册证、职称证和上岗证。 2、参数 （1）申请书中“表九、检测专项及检测能力表”各项参数应该按标准名称写。 3、仪器设备 （1）需提供仪器设备检定/校准证书扫描件、设备校准结果确认书； （2）建议机构按申报的参数分别列示设备； （3）混凝土回弹仪要求使用6000次进行校准，机构确认上次校准至现在未达到6000次，混凝土回弹仪用的钢砧末提供相关校准信息； （4）混凝土超声波检测仪末提供校准信息； （5）铆钉、隔热材料粘结强度检测仪/HC-MD60，请机构确认用于的检测项目； （6）请机构提供外观质量和内部缺陷检测用的工具与仪器设备； （7）请机构确认瓷砖粘结强度拉拔仪、砂浆粘结强度测试仪、后置埋件现场拉拔仪的设备和校准信息； （8）机构确认气相色谱使用的填充柱和毛细管柱。在气相色谱仪标明； （9）缺少皂膜流量计的校准备信息； （10）机构确认F216环境测氡仪可以用于土壤氡的检测。 4、体系 （1）需提交与实际工作相适应安全防护措施与规定； （2）需提交现场试验相关的检测细则和操作规程； （3）环境检测中，标准曲线的建立及单点校正的相关记录； （4）提供化学药品的购置、验收、存放、领用的记录。对于危险的药品的存放和领用的特殊规定（单独存放和取用的双控）； （5）标准样品台账（标样范围、有效期等）、期间核查（适用时）。 5、其他 （1）需提交化学药品的购置、领用、保管全过程的作业指导书和记录； （2）需提交溶液的配制、使用、浓度修正、废弃的全过程记录； （3）环境检测中未见样品转移的相关记录，对于样品交接的文件规定。 视频考核意见 无 | 不合格
|  | 地基基础 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 1、人员 （1）需提供所有技术人员社保证明材料、劳动合同； （2）质量负责人许某，其中级职称为化工专业，非工程类； （3）需提供注册人员褚某的注册证、职称证和上岗证。 2、参数 （1）申请书中“表九、检测专项及检测能力表”各项参数应该按标准名称写。 3、仪器设备 （1）需提供仪器设备检定/校准证书扫描件、设备校准结果确认书； （2）建议机构按申报的参数分别列示设备； （3）混凝土回弹仪要求使用6000次进行校准，机构确认上次校准至现在未达到6000次，混凝土回弹仪用的钢砧末提供相关校准信息； （4）混凝土超声波检测仪末提供校准信息； （5）铆钉、隔热材料粘结强度检测仪/HC-MD60，请机构确认用于的检测项目； （6）请机构提供外观质量和内部缺陷检测用的工具与仪器设备； （7）请机构确认瓷砖粘结强度拉拔仪、砂浆粘结强度测试仪、后置埋件现场拉拔仪的设备和校准信息； （8）机构确认气相色谱使用的填充柱和毛细管柱。在气相色谱仪标明； （9）缺少皂膜流量计的校准备信息； （10）机构确认F216环境测氡仪可以用于土壤氡的检测。 4、体系 （1）需提交与实际工作相适应安全防护措施与规定； （2）需提交现场试验相关的检测细则和操作规程； （3）环境检测中，标准曲线的建立及单点校正的相关记录； （4）提供化学药品的购置、验收、存放、领用的记录。对于危险的药品的存放和领用的特殊规定（单独存放和取用的双控）； （5）标准样品台账（标样范围、有效期等）、期间核查（适用时）。 5、其他 （1）需提交化学药品的购置、领用、保管全过程的作业指导书和记录； （2）需提交溶液的配制、使用、浓度修正、废弃的全过程记录； （4）环境检测中未见样品转移的相关记录，对于样品交接的文件规定。 视频考核意见 无 | 不合格
7 | 营口同济建筑设计有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 一、管理 （1）《质量手册》中“6.2.5.3.3质量负责人资格”前半部分要求“有5年以上质量检测工作经历”，后半部分要求“具有三年以上检验工作经历”，前后矛盾； （2）作业指导书中《土的击实试验检测细则》引用标准为GB/T50123-1999，《混凝土立方体抗压强度试验检测细则》引用标准为GB/T50081-2002，《混凝土配合比设计检测细则》引用标准为JGJ 55-2000、GB/T 50080-2002、GB/T 50081-2002、GBJ 82-85，均已过期。建筑材料及构配件专项-混凝土外加剂-限制膨胀率引用标准GB23439-2017错误，应为GB/T 23439-2017； （3）需提交与实际工作相适应安全防护措施与规定； （4）需提交标准砂（水泥与粉煤灰及土工试验用砂）、标准粉等标准物质的验收、使用的相关记录及相关的文件规定； （5）需提交建筑构配件检测细则。 二、人员 （1）未提供人员养老保险缴费证明等必要证明文件； （2）建筑材料及构配件、建筑节能专项具有三年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职务人员为2人，请机构确认； （3）试验员白铁山无建材上岗证，机构提供其具有5 年以上的检测工作经历；试验员魏广兴无建材上岗证，申报经历上无法证明其具有5 年以上的质量工作经历，试验员孙维申请书中报的是中级职称，但相关资料是只提供助理工程师证，请机构确认； 三、设备 （1）机构只提供的设备清单，未提供全部仪器设备检定/校准证书； （2）机构未提供钢筋的屈服强度所用引伸计的校准信息； （3）机构未提供反向弯曲试验用夹具的角度的校准； （4）机构确认HD-ZDR-4全自动冻融试验机是否可以完成混凝土的慢冻试验； （5）机构未提供水泥细度试验筛的校准信息； 四、其他 （1）1600m2固定场所建筑面积缺少证明材料。 五、视频评审意见： （1）机构的水泥检测室、防水检测室、塑料管材检测室中未提供相关的环境条件记录； （2）机构未提供硝酸银溶液的配制与单点校正的记录； （3）未提供水泥标准筛的修正值； | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 一、管理 （1）《质量手册》中“6.2.5.3.3质量负责人资格”前半部分要求“有5年以上质量检测工作经历”，后半部分要求“具有三年以上检验工作经历”，前后矛盾； （2）作业指导书中《土的击实试验检测细则》引用标准为GB/T50123-1999，《混凝土立方体抗压强度试验检测细则》引用标准为GB/T50081-2002，《混凝土配合比设计检测细则》引用标准为JGJ 55-2000、GB/T 50080-2002、GB/T 50081-2002、GBJ 82-85，均已过期。建筑材料及构配件专项-混凝土外加剂-限制膨胀率引用标准GB23439-2017错误，应为GB/T 23439-2017； （3）需提交与实际工作相适应安全防护措施与规定； （4）需提交标准砂（水泥与粉煤灰及土工试验用砂）、标准粉等标准物质的验收、使用的相关记录及相关的文件规定； （5）需提交建筑构配件检测细则。 二、人员 （1）未提供人员养老保险缴费证明等必要证明文件； （2）建筑材料及构配件、建筑节能专项具有三年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职务人员为2人，请机构确认； （3）试验员白铁山无建材上岗证，机构提供其具有5 年以上的检测工作经历；试验员魏广兴无建材上岗证，申报经历上无法证明其具有5 年以上的质量工作经历，试验员孙维申请书中报的是中级职称，但相关资料是只提供助理工程师证，请机构确认； 三、设备 （1）机构只提供的设备清单，未提供全部仪器设备检定/校准证书； （2）机构未提供钢筋的屈服强度所用引伸计的校准信息； （3）机构未提供反向弯曲试验用夹具的角度的校准； （4）机构确认HD-ZDR-4全自动冻融试验机是否可以完成混凝土的慢冻试验； （5）机构未提供水泥细度试验筛的校准信息； 四、其他 （1）1600m2固定场所建筑面积缺少证明材料。 五、视频评审意见： （1）机构的水泥检测室、防水检测室、塑料管材检测室中未提供相关的环境条件记录； （2）机构未提供硝酸银溶液的配制与单点校正的记录； （3）未提供水泥标准筛的修正值； | 不合格
8 | 海城市建设工程检测有限公司 | 市政工程材料 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 1、人员总体审查意见 序号 专项资质 注册人员要求 技术人员要求 审查意见 11 市政工程材料 无 不少于 20 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员不少于 4 人。 所提供人数、中级职称人数符合资质设立条件。 22 道路工程 无 不少于15 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员不少于 4 人、工程类专业高级及以上技术职称人员不少于2人。 所提供人数、中高级职称人数符合资质设立条件。 2、未提供此次申报的技术人员的社保证明。 3、未提供技术人员毕业证等相关证明材料。 4、需提交申报的报告批准人法人授权文件。 二、参数 1、检测专项市政工程材料大类中检测项目“螺栓、锚具夹具及连接器”中，申请的“螺栓楔负载”“螺母保证载荷”两个参数不在行业资质检测参数中。 2、道路工程中无侧限抗压强度参数依据标准号T843-2009、T845-2009应为T0843-2009、T0845-2009 3、道路工程水泥混凝土路面三个参数“平整度、构造深度、厚度”均为可选检测参数，申请表中将该三个参数填在必备参数中。 三、设备 1、未提供设备的检定/校准证书； 2、粗集料（吸水率网篮法）：缺带溢流水槽的浸水天平。 四、视频考核意见 1、WDW-20M型微机控制电子式万能试验机未对高分子卷材试验用1kN以下量程进行校准。 2、缺少硝酸银溶液的配置与单点校正记录。 3、未对相关技术人员开展GB/T1346-2024新标准培训。 4、未见沥青混合料油石比试验用燃烧炉设备操作授权。 5、JCZ-G2型三米直尺未提供校准证书确认表 6、PS-1型路面构造深度测定仪未贴设备标识 7、贝克曼梁未提供设备外携记录 | 不合格
|  | 道路工程 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 1、人员总体审查意见 序号 专项资质 注册人员要求 技术人员要求 审查意见 11 市政工程材料 无 不少于 20 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员不少于 4 人。 所提供人数、中级职称人数符合资质设立条件。 22 道路工程 无 不少于15 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员不少于 4 人、工程类专业高级及以上技术职称人员不少于2人。 所提供人数、中高级职称人数符合资质设立条件。 2、未提供此次申报的技术人员的社保证明。 3、未提供技术人员毕业证等相关证明材料。 4、需提交申报的报告批准人法人授权文件。 二、参数 1、检测专项市政工程材料大类中检测项目“螺栓、锚具夹具及连接器”中，申请的“螺栓楔负载”“螺母保证载荷”两个参数不在行业资质检测参数中。 2、道路工程中无侧限抗压强度参数依据标准号T843-2009、T845-2009应为T0843-2009、T0845-2009 3、道路工程水泥混凝土路面三个参数“平整度、构造深度、厚度”均为可选检测参数，申请表中将该三个参数填在必备参数中。 三、设备 1、未提供设备的检定/校准证书； 2、粗集料（吸水率网篮法）：缺带溢流水槽的浸水天平。 四、视频考核意见 1、WDW-20M型微机控制电子式万能试验机未对高分子卷材试验用1kN以下量程进行校准。 2、缺少硝酸银溶液的配置与单点校正记录。 3、未对相关技术人员开展GB/T1346-2024新标准培训。 4、未见沥青混合料油石比试验用燃烧炉设备操作授权。 5、JCZ-G2型三米直尺未提供校准证书确认表 6、PS-1型路面构造深度测定仪未贴设备标识 8、贝克曼梁未提供设备外携记录 | 不合格
9 | 辽宁中测建筑科技有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 1、未提供注册土木工程师（岩土）张某强的执业资格证书。 2、未提供检测人员李某雪、王某的毕业证书；未提供韩某的身份证。 3、所有人员的社保参保证明，参保的截止日期均为2025年5月，需提供当前日期的参保证明。 4、提交证件不清晰，需提交原件扫描件。 二、参数 1、地基基础专项资质，申请的桩身完整性（高应变法）检测参数不在“附件2 检测专项及检测能力表” 所列参数范围内。 2、申请的检测标准方法未标注检测方法对应条款： （1）市政工程材料专项：骨料、集料（细骨料）检测项目“碱活性”检测参数申请的GB/T 14684-2022、JGJ 52-2016；螺栓、锚具夹具及连接器检测项目 “最小拉力载荷（普通紧固件）” 参数申请的GB/T 3098.1-2010。 （2）道路工程专项：水泥混凝土路面检测项目 “构造深度”参数申请JTG 3450-2019。 3、地基基础专项资质，竖向抗压承载力中申请的检测方法JTG/T 3512-2020为交通行业标准。 三、仪器设备 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中缺少碱活性(粗细骨料）用比长仪息；竖向抗压承载力检测参数中缺少重锤及导向架。 四、其他 1、未提供已获建筑材料及构配件、地基基础、市政工程材料、道路工程专项资质证书、检测能力附表等证明材料。 2、未提供已取专项检测资质人员名单，无法确定同一人员认定的专项资质数量。 3、提供的“辽宁省沈阳经济技术开发区十三号路77-69号”地址的商品房买卖合同，买受人为高ⅹ瑞、宁ⅹ福，非申请机构。 4、《质量手册》附录6，技术负责人的任职条件“技术负责人应具有建材相关专业的高级技术职称或同等能力”，资质标准中无同等能力的规定。 经视频考核，该机构存在以下问题： 1、微机控制电液伺服万能试验机（WAW-1000D）没有安全警示标识。 2、电热鼓风干燥箱（101-2）没有放置温度计。 3、本次扩项的螺栓、锚具夹具连接器检测项目的最小拉力荷载检测参数，机构未对相关人员开展培训。 | 不合格
|  | 地基基础 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 1、未提供注册土木工程师（岩土）张某强的执业资格证书。 2、未提供检测人员李某雪、王某的毕业证书；未提供韩某的身份证。 3、所有人员的社保参保证明，参保的截止日期均为2025年5月，需提供当前日期的参保证明。 4、提交证件不清晰，需提交原件扫描件。 二、参数 1、地基基础专项资质，申请的桩身完整性（高应变法）检测参数不在“附件2 检测专项及检测能力表” 所列参数范围内。 2、申请的检测标准方法未标注检测方法对应条款： （1）市政工程材料专项：骨料、集料（细骨料）检测项目“碱活性”检测参数申请的GB/T 14684-2022、JGJ 52-2016；螺栓、锚具夹具及连接器检测项目 “最小拉力载荷（普通紧固件）” 参数申请的GB/T 3098.1-2010。 （2）道路工程专项：水泥混凝土路面检测项目 “构造深度”参数申请JTG 3450-2019。 3、地基基础专项资质，竖向抗压承载力中申请的检测方法JTG/T 3512-2020为交通行业标准。 三、仪器设备 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中缺少碱活性(粗细骨料）用比长仪息；竖向抗压承载力检测参数中缺少重锤及导向架。 四、其他 1、未提供已获建筑材料及构配件、地基基础、市政工程材料、道路工程专项资质证书、检测能力附表等证明材料。 2、未提供已取专项检测资质人员名单，无法确定同一人员认定的专项资质数量。 3、提供的“辽宁省沈阳经济技术开发区十三号路77-69号”地址的商品房买卖合同，买受人为高ⅹ瑞、宁ⅹ福，非申请机构。 4、《质量手册》附录6，技术负责人的任职条件“技术负责人应具有建材相关专业的高级技术职称或同等能力”，资质标准中无同等能力的规定。 经视频考核，该机构存在以下问题： 1、微机控制电液伺服万能试验机（WAW-1000D）没有安全警示标识。 2、电热鼓风干燥箱（101-2）没有放置温度计。 4、本次扩项的螺栓、锚具夹具连接器检测项目的最小拉力荷载检测参数，机构未对相关人员开展培训。 | 不合格
|  | 市政工程材料 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 1、未提供注册土木工程师（岩土）张某强的执业资格证书。 2、未提供检测人员李某雪、王某的毕业证书；未提供韩某的身份证。 3、所有人员的社保参保证明，参保的截止日期均为2025年5月，需提供当前日期的参保证明。 4、提交证件不清晰，需提交原件扫描件。 二、参数 1、地基基础专项资质，申请的桩身完整性（高应变法）检测参数不在“附件2 检测专项及检测能力表” 所列参数范围内。 2、申请的检测标准方法未标注检测方法对应条款： （1）市政工程材料专项：骨料、集料（细骨料）检测项目“碱活性”检测参数申请的GB/T 14684-2022、JGJ 52-2016；螺栓、锚具夹具及连接器检测项目 “最小拉力载荷（普通紧固件）” 参数申请的GB/T 3098.1-2010。 （2）道路工程专项：水泥混凝土路面检测项目 “构造深度”参数申请JTG 3450-2019。 3、地基基础专项资质，竖向抗压承载力中申请的检测方法JTG/T 3512-2020为交通行业标准。 三、仪器设备 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中缺少碱活性(粗细骨料）用比长仪息；竖向抗压承载力检测参数中缺少重锤及导向架。 四、其他 1、未提供已获建筑材料及构配件、地基基础、市政工程材料、道路工程专项资质证书、检测能力附表等证明材料。 2、未提供已取专项检测资质人员名单，无法确定同一人员认定的专项资质数量。 3、提供的“辽宁省沈阳经济技术开发区十三号路77-69号”地址的商品房买卖合同，买受人为高ⅹ瑞、宁ⅹ福，非申请机构。 4、《质量手册》附录6，技术负责人的任职条件“技术负责人应具有建材相关专业的高级技术职称或同等能力”，资质标准中无同等能力的规定。 经视频考核，该机构存在以下问题： 1、微机控制电液伺服万能试验机（WAW-1000D）没有安全警示标识。 2、电热鼓风干燥箱（101-2）没有放置温度计。 5、本次扩项的螺栓、锚具夹具连接器检测项目的最小拉力荷载检测参数，机构未对相关人员开展培训。 | 不合格
|  | 道路工程 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 1、未提供注册土木工程师（岩土）张某强的执业资格证书。 2、未提供检测人员李某雪、王某的毕业证书；未提供韩某的身份证。 3、所有人员的社保参保证明，参保的截止日期均为2025年5月，需提供当前日期的参保证明。 4、提交证件不清晰，需提交原件扫描件。 二、参数 1、地基基础专项资质，申请的桩身完整性（高应变法）检测参数不在“附件2 检测专项及检测能力表” 所列参数范围内。 2、申请的检测标准方法未标注检测方法对应条款： （1）市政工程材料专项：骨料、集料（细骨料）检测项目“碱活性”检测参数申请的GB/T 14684-2022、JGJ 52-2016；螺栓、锚具夹具及连接器检测项目 “最小拉力载荷（普通紧固件）” 参数申请的GB/T 3098.1-2010。 （2）道路工程专项：水泥混凝土路面检测项目 “构造深度”参数申请JTG 3450-2019。 3、地基基础专项资质，竖向抗压承载力中申请的检测方法JTG/T 3512-2020为交通行业标准。 三、仪器设备 1、“八、主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中缺少碱活性(粗细骨料）用比长仪息；竖向抗压承载力检测参数中缺少重锤及导向架。 四、其他 1、未提供已获建筑材料及构配件、地基基础、市政工程材料、道路工程专项资质证书、检测能力附表等证明材料。 2、未提供已取专项检测资质人员名单，无法确定同一人员认定的专项资质数量。 3、提供的“辽宁省沈阳经济技术开发区十三号路77-69号”地址的商品房买卖合同，买受人为高ⅹ瑞、宁ⅹ福，非申请机构。 4、《质量手册》附录6，技术负责人的任职条件“技术负责人应具有建材相关专业的高级技术职称或同等能力”，资质标准中无同等能力的规定。 经视频考核，该机构存在以下问题： 1、微机控制电液伺服万能试验机（WAW-1000D）没有安全警示标识。 2、电热鼓风干燥箱（101-2）没有放置温度计。 6、本次扩项的螺栓、锚具夹具连接器检测项目的最小拉力荷载检测参数，机构未对相关人员开展培训。 | 不合格
10 | 朝阳市方正工程质量检测有限公司 | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员： 1、需提供王某力、郭某俊、李某、何某、杨某会、吴某华、孙某刚、王某刚等人的身份证、合同、上岗证及人员社保证明； 2、需提供李某、何某、杨某会、吴某华、孙某刚的职称证； 3、未提供张某云上岗证。 二、主要仪器设备 未提供恒温恒湿箱BWY-40A、建筑材料单体燃烧试验设备JR-DR-A型、建筑材料可燃性试验仪JR-JCR-B型、数字式氧指数测试仪GS-YZ-B、温湿度计ZW2080B等仪器设备检定/校准证书，未提供校准确认记录。 三、其它 补充提供已审批的建筑节能专项质量检测人员情况一览表和报告批准人汇总表。 四、视频考核意见： 无 | 不合格
11 | 大连万衡检测有限公司 | 综合资质 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、文审意见： （一）参数 1、申请书表九：建筑材料及构配件检测参数涉及7个场所，未提供普兰店和前革预制构件厂2个场所的不动产证。 （二）人员 1、未提供检测人员试验员证及岗位能力确认记录；提供的内部培训证明材料过于简单，尤其对于41名高中及以下学历人员，无法确认培训的有效性； 2、未提供技术负责人、质量负责人有效的检测培训证明及八年以上质量检测工作经历证明； 3、未提供申报的注册人员有效的检测培训证明及两年以上质量检测工作经历证明； 4、未提供中级及以上职称技术人员3年以上质量检测工作经历证明； 5、申请表表七（质量检测人员情况一览表）未按各检测场所对人员予以分配； 6、未能在“四库一平台”查询到申报的二级注册结构工程师张亮的注册信息； 7、提交的检测人员杜长城的身份证、毕业证、职称证标注了“仅限入职使用，它用无效”，须提供其有效证件； 8、未提供检测人员张某娜的毕业证。 （三）其它 1、未提供机构15年以上质量检测经历证明； 2、未提供“社会信誉良好，近 3 年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故”证明材料； 3、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”，“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度。 4、质量手册中关于检测报告应包含的内容中缺少代表数量（批次）、见证人员单位及姓名等内容，不满足实施细则第二十五条的要求。 5、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等材料。 6、质量手册编制依据缺少建设工程质量检测管理办法（住建部57号令）等行业管理文件；技术负责人、质量负责人、报告批准人等关健岗位任职条件要求不符合以上文件相关要求。 7、未提供满足“有完善的信息化管理系统，检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 8、提交的“管理制度合集”-“样品管理制度”中规定“破坏性试样不留样”，不满足实施细则第二十九条的要求。 二、现场考核 1、所有场所化学试验室缺少通风橱；防水卷材可溶物含量试验设备缺少排风设施； 2、布氏旋转粘度计缺少计量溯源标识； 3、未见路面砖透水系数测定仪；未见防水卷材搭接缝不透水性试验设备；未见防水材料胶粘剂、保温砂浆、隔热型材、加固胶剪切夹具；未见幕墙采光性能试验设备、未见玻璃太阳得热系数、可见光透射比、反射隔热材料半球发射率、太阳光反射比试验设备；未见混凝土静力受压弹性模量试验用微变形测量仪；未见结构胶耐湿热老化试验设备；缺少钢材化学成分标准样品； 4、窗保温性能试验设备放置在敞开空间，且缺少空调，不能控制试验场所温度； 5、单体燃烧设备配备的气瓶未固定； 6、节能专项保温材料燃烧性能主要试验设备、电线电缆燃烧性能试验设备设置于松江路场所，在申请表表九及提供的专项资质证书检测能力附表中未体现； 7、设置于凌河街场所建材及构配件专项,缺少预应力钢绞线、预应力混凝土用锚夹具及连接器、预应力混凝土用波纹管相关设备； 8、微机控制电液伺服多功能压剪试验机/YJW-5000设备未提供使用人员授权文件； 9、隧道烟尘试验缺少检测细则； 10、未见到前革预制构件厂建筑材料及构配件专项检测仪器设备；旅顺、普兰店、太平湾、瓦房店分场所－水泥胶砂搅拌机均为老型号。 11、部分试验室缺少视频影像监控系统。 | 不合格