## Sheet2
序号 | 机构名称 | 检测业务 | 申请事项 | 审查意见 | 审查情况
1 | 鞍山信达建筑材料检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、人员总体审查意见 序号 专项 资质 注册人员要求 技术人员要求 审查意见 1 建筑材料及构配件 无 不少于 20 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员不少于 4 人。 所提供人数、中级职称人数符合资质设立条件。 2 建筑节能 无 不少于 20 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员不少于 4 人。 所提供人数、中级职称人数符合资质设立条件。 2、未提供技术负责人徐某伟高级职称证书及社保证明。 3、申请的报告批准人孙某，提供的职称证职称为技术员，不符合要求。 4、需提交申报的报告批准人法人授权文件。 二、参数 1、检测项目：钢筋（含焊接及机械连接）中“抗拉强度”参数申请标准《焊接接头拉伸试验方法》GB/T2651-2008”已过期；“反向弯曲”参数申请标准《金属材料 弯曲试验方法》GB/T232-2024不适用；“重量偏差”参数申请标准《冷轧带肋钢筋》GB13788-2024 的章节号7.2及《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024的章节号7.2，与标准中章节号不符。 2、检测项目：砖、砌块、瓦、墙板中“抗渗性能”参数申请标准《建筑琉璃制品》JC/T765-2015不适用；《屋面瓦试验方法》GB/T36584-2018”的章节号5.3，与标准中章节号不符。 3、检测项目：混凝土外加剂中“pH值”“密度（或细度）”“固体含量（或含水率）”“氯离子含量”参数申请标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2023”的章节号与标准中章节号不符；“抗压强度比”参数申请标准《喷射混凝土用速凝剂》GB/T35159-2017不适用。 4、检测项目：防水材料及防水密封材料中“不透水性”参数申请标准GB/T18173.1-2012重复书写。“防水涂料：固体含量”“其他防水材料：表干时间”参数申请标准《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864-2023的章节号与标准中章节号不符。 5、检测项目：保温、绝热材料中“拉伸粘结强度”参数申请标准《建筑保温砂浆》GB/T 20473-2021不适用。 6、检测项目：保温、绝热材料中“燃烧性能”参数申请标准不准确。 7、检测项目：建筑外窗中“中空玻璃密封性能”参数申请标准《中空玻璃用弹性密封胶》GB/T 29755-2013不适用；检测项目：粘结材料“拉伸粘结强度”参数申请标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158-2013不适用。 三、设备 1、未提供设备的检定/校准证书； 2、主要仪器设备(检测项目)及其检定/校准一览表中游标卡尺(0~150)mm、钢直尺(0~300)mm、油压式万能试验机 UH-100、微型拉拔仪JW-V5、液压式压力试验机YE-2000A、游标卡尺(0~300)mm、锚杆拉力计ML-500B、砖用卡尺ZK-1等对应的检测项目中混凝土结构构件强度(钻芯法、回弹-钻芯综合法)、砌体结构构件强度、外观质量及内部缺陷(外观质量)、植筋锚固力(锚固承载力)、装饰装修工程(后置埋件现场拉拔力)、锚杆抗拔承载力(拉拔试验)、高强度螺栓及普通紧固件、(抗滑移系数、最小拉力载荷(普通紧固件)）等均不是机构申请的建筑材料及构配件、建筑节能两项资质所列参数。设备砖瓦泛霜箱ZFX-10A、石灰爆裂蒸煮箱ZSX-52对应检测项目砖瓦泛霜、砖瓦石灰爆裂均不是机构申请的建筑材料及构配件、建筑节能两项资质所列参数。 3、主要仪器设备(检测项目)及其检定/校准一览表中设备砝码300g、砝码200g对应检测项目“水泥雷式夹”不是参数。 4、未提供检验项目预制混凝土构件中参数“挠度、承载力”需用设备。 5、检测项目：防水材料及防水密封材料中“防水卷材：热老化后低温柔度”参数申请标准《建筑防水材料老化试验方法》GB/T18244-2022需要热空气老化箱、荧光紫外灯等设备未列出；“其他防水材料：低温弯折”参数申请标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008其中14.2.5/14.2.6需要设备紫外线箱、氙弧灯老化箱未列出。 6、主要仪器设备(检测项目)及其检定/校准一览表中检测项目及部分检测项目用仪器设备填写不准确。 四、视频考核意见 1、YSJ150-25高精度引伸计校准证书确认表中未列出确认依据及相关要求。 2、未提供水泥检测室温湿度记录。 3、未提供相关技术人员进行GB/T1346-2024标准培训的培训结果评价。 4、缺少空盒气压表检定/校准证书。 5、未对建材制品单体燃烧试验机、建筑门窗-墙体保温性能试验机设备操作人员进行授权。 6、未对保温材料燃烧性能试验机的校准机构方圆检测认证集团有限公司，进行供应商能力评价。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、人员总体审查意见 序号 专项 资质 注册人员要求 技术人员要求 审查意见 1 建筑材料及构配件 无 不少于 20 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员不少于 4 人。 所提供人数、中级职称人数符合资质设立条件。 2 建筑节能 无 不少于 20 人，其中具有 3 年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员不少于 4 人。 所提供人数、中级职称人数符合资质设立条件。 2、未提供技术负责人徐某伟高级职称证书及社保证明。 3、申请的报告批准人孙某，提供的职称证职称为技术员，不符合要求。 4、需提交申报的报告批准人法人授权文件。 二、参数 1、检测项目：钢筋（含焊接及机械连接）中“抗拉强度”参数申请标准《焊接接头拉伸试验方法》GB/T2651-2008”已过期；“反向弯曲”参数申请标准《金属材料 弯曲试验方法》GB/T232-2024不适用；“重量偏差”参数申请标准《冷轧带肋钢筋》GB13788-2024 的章节号7.2及《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024的章节号7.2，与标准中章节号不符。 2、检测项目：砖、砌块、瓦、墙板中“抗渗性能”参数申请标准《建筑琉璃制品》JC/T765-2015不适用；《屋面瓦试验方法》GB/T36584-2018”的章节号5.3，与标准中章节号不符。 3、检测项目：混凝土外加剂中“pH值”“密度（或细度）”“固体含量（或含水率）”“氯离子含量”参数申请标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2023”的章节号与标准中章节号不符；“抗压强度比”参数申请标准《喷射混凝土用速凝剂》GB/T35159-2017不适用。 4、检测项目：防水材料及防水密封材料中“不透水性”参数申请标准GB/T18173.1-2012重复书写。“防水涂料：固体含量”“其他防水材料：表干时间”参数申请标准《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864-2023的章节号与标准中章节号不符。 5、检测项目：保温、绝热材料中“拉伸粘结强度”参数申请标准《建筑保温砂浆》GB/T 20473-2021不适用。 6、检测项目：保温、绝热材料中“燃烧性能”参数申请标准不准确。 7、检测项目：建筑外窗中“中空玻璃密封性能”参数申请标准《中空玻璃用弹性密封胶》GB/T 29755-2013不适用；检测项目：粘结材料“拉伸粘结强度”参数申请标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158-2013不适用。 三、设备 1、未提供设备的检定/校准证书； 2、主要仪器设备(检测项目)及其检定/校准一览表中游标卡尺(0~150)mm、钢直尺(0~300)mm、油压式万能试验机 UH-100、微型拉拔仪JW-V5、液压式压力试验机YE-2000A、游标卡尺(0~300)mm、锚杆拉力计ML-500B、砖用卡尺ZK-1等对应的检测项目中混凝土结构构件强度(钻芯法、回弹-钻芯综合法)、砌体结构构件强度、外观质量及内部缺陷(外观质量)、植筋锚固力(锚固承载力)、装饰装修工程(后置埋件现场拉拔力)、锚杆抗拔承载力(拉拔试验)、高强度螺栓及普通紧固件、(抗滑移系数、最小拉力载荷(普通紧固件)）等均不是机构申请的建筑材料及构配件、建筑节能两项资质所列参数。设备砖瓦泛霜箱ZFX-10A、石灰爆裂蒸煮箱ZSX-52对应检测项目砖瓦泛霜、砖瓦石灰爆裂均不是机构申请的建筑材料及构配件、建筑节能两项资质所列参数。 3、主要仪器设备(检测项目)及其检定/校准一览表中设备砝码300g、砝码200g对应检测项目“水泥雷式夹”不是参数。 4、未提供检验项目预制混凝土构件中参数“挠度、承载力”需用设备。 5、检测项目：防水材料及防水密封材料中“防水卷材：热老化后低温柔度”参数申请标准《建筑防水材料老化试验方法》GB/T18244-2022需要热空气老化箱、荧光紫外灯等设备未列出；“其他防水材料：低温弯折”参数申请标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008其中14.2.5/14.2.6需要设备紫外线箱、氙弧灯老化箱未列出。 6、主要仪器设备(检测项目)及其检定/校准一览表中检测项目及部分检测项目用仪器设备填写不准确。 四、视频考核意见 1、YSJ150-25高精度引伸计校准证书确认表中未列出确认依据及相关要求。 2、未提供水泥检测室温湿度记录。 3、未提供相关技术人员进行GB/T1346-2024标准培训的培训结果评价。 4、缺少空盒气压表检定/校准证书。 5、未对建材制品单体燃烧试验机、建筑门窗-墙体保温性能试验机设备操作人员进行授权。 7、未对保温材料燃烧性能试验机的校准机构方圆检测认证集团有限公司，进行供应商能力评价。 | 不合格
2 | 葫芦岛市坤达建设工程检测有限公司 | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、参数 1、申请书表九：混凝土强度（钻芯法）申报的标准GB/T 19496-200年代号错误；水泥申报标准GB/T1346-2011、混凝土申报标准GB/T50082-2009、外加剂中氯离子含量申报标准GB/T8077-2012、防水涂料低温柔性申报标准JC/T864-2008、沥青混合料用粗集料、细集 料、矿粉、木质素纤维申报标准JTG E42-2005、路面砖及路缘石申报标准 GB/T 25993-2010已过期；钢筋申报标准GB/T1499.1、GB/T1499.2、G1499.2标准号错误。 申请书表九所列部分标准未明确具体方法条款，如GB/T50784、GB50204、GB/T50315、GB/T 23858、GB/T17431.2、GB/T14685、JGJ 52、GB/T8077、JC/T475、GB/T35467、JC/T408、GB50550、JGJ145、JGJ/T220、GB/T18204.2、GB50325、GB/T14684、JGJ107、GB/T176等。 二、人员 1、未提交技术负责人五年以上质量检测工作经历证明；技术负责人缺少市政工程材料相关检测培训证明； 2、提交的人员劳动合同不完整，仅有封皮；部分人员劳动合同用人单位与申报单位名称不一致（如王某、齐某鹏、郑某、唐某奇、贾某等）； 3、申报的注册结构工程师缺少两年以上质量检测工作经历证明，注册单位名称与资质申报单位名称不一致； 4、申请书表十：申报的报告批准人（不含法定代表人）涉及的专项资质超过2项，且未提供其授权文件。 5、部分人员试验员证已过期（如王某、齐某宇、郑某、贾某、王某、赵某）。 6、王某、郑某、佟某东、金某、赵某丰、王某竹、赵某、朱某、高某的职称证书上的编号与质量检测人员情况一览表里面职称证书号不一致； 7、李某华的职称证模糊看不清，无法确认信息； 8、朱某的身份证图片上号码与质量检测人员情况一览表里面中号码不一致。 三、仪器设备 1、申请书表八填报的砂子压碎测定仪测量范围Փ152mm错误；检查井盖-残余变形试验设备未体现变形测量装置相关参数信息； 2、申请书表八中缺少JTG 3450-2019(T0913-2019）用短脉冲雷达测试系统、JTG 3450-2019(T0925-2008）用无核密度仪，JTG 3450-2019(T0957-2019）用 激光式高速路面弯沉测定仪，JTG 3450-2019(T0932-2008、T0933-2008、T0934-2008、T0935-2019）用连续式平整度仪、车载式颠簸累积仪、车载式激光平整度仪、手推式断面仪，JTG 3450-2019(T0961- 1995、T0962- 1995、T0966-2008、 T0969-2019、T0965-2008、T0967-2008、T0968-2008）用手工铺砂仪、电动铺砂仪、车载式激光构造深度仪、数字式摆式仪、单轮式横向力系数测试系统、双轮式横向力系数测试系统、动态旋转式摩擦系数测试仪，JTG 3450-2019(T0922-2008）用核子密湿度仪等。 未提供空气土壤氡测量仪AMS-1、秒表、电子天平AL204、冰箱、静水天平TD50001C的检定/校准证书。 主要仪器设备表中箱式电阻炉SX2的测量范围写的是≥1200℃，校准证书上的热电偶测量范围是100-1100℃，有矛盾。 四、其它 1、未提供机构3年以上质量检测经历证明； 2、未提供“社会信誉良好，近 3 年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故”证明材料； 3、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”，“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度、检测试样留置制度。 4、质量手册中关于检测报告应包含的内容中缺少代表数量（批次）、见证人员单位及姓名等内容，不满足实施细则第二十五条的要求。 5、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等管理制度和质量控制措施。 6、质量手册编制依据缺少建设工程质量检测管理办法（住建部57号令）、建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）等行业管理文件；技术负责人、质量负责人、授权的报告批准人等关健岗位任职条件不符合以上文件相关要求。 7、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 视频考核存在问题： 1、药品柜未进行双人双锁的有效管控。 2、化学试剂盐酸缺少领用记录。 3、未见标准GB/T1346-2024、GB/T50082-2024、JTG3432-2024、JC/T864-2023的培训记录。 4、不能提供环境氡测量仪FD216的检定/校准证书。 5、不能提供气相色谱仪的使用授权文件。 6、缺少以下标准方法检测所使用的仪器设备：JTG 3450-2019(T0913-2019、T0925-2008、T0957-2019、T0932-2008、T0933-2008、T0934-2008、T0935-2019、T0962- 1995、T0966-2008、 T0969-2019、T0965-2008、T0967-2008、T0968-2008、T0922-2008），须删除申请书表九中相关标准方法。 | 不合格
|  | 市政工程材料 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、参数 1、申请书表九：混凝土强度（钻芯法）申报的标准GB/T 19496-200年代号错误；水泥申报标准GB/T1346-2011、混凝土申报标准GB/T50082-2009、外加剂中氯离子含量申报标准GB/T8077-2012、防水涂料低温柔性申报标准JC/T864-2008、沥青混合料用粗集料、细集 料、矿粉、木质素纤维申报标准JTG E42-2005、路面砖及路缘石申报标准 GB/T 25993-2010已过期；钢筋申报标准GB/T1499.1、GB/T1499.2、G1499.2标准号错误。 申请书表九所列部分标准未明确具体方法条款，如GB/T50784、GB50204、GB/T50315、GB/T 23858、GB/T17431.2、GB/T14685、JGJ 52、GB/T8077、JC/T475、GB/T35467、JC/T408、GB50550、JGJ145、JGJ/T220、GB/T18204.2、GB50325、GB/T14684、JGJ107、GB/T176等。 二、人员 1、未提交技术负责人五年以上质量检测工作经历证明；技术负责人缺少市政工程材料相关检测培训证明； 2、提交的人员劳动合同不完整，仅有封皮；部分人员劳动合同用人单位与申报单位名称不一致（如王某、齐某鹏、郑某、唐某奇、贾某等）； 3、申报的注册结构工程师缺少两年以上质量检测工作经历证明，注册单位名称与资质申报单位名称不一致； 4、申请书表十：申报的报告批准人（不含法定代表人）涉及的专项资质超过2项，且未提供其授权文件。 5、部分人员试验员证已过期（如王某、齐某宇、郑某、贾某、王某、赵某）。 6、王某、郑某、佟某东、金某、赵某丰、王某竹、赵某、朱某、高某的职称证书上的编号与质量检测人员情况一览表里面职称证书号不一致； 7、李某华的职称证模糊看不清，无法确认信息； 8、朱某的身份证图片上号码与质量检测人员情况一览表里面中号码不一致。 三、仪器设备 1、申请书表八填报的砂子压碎测定仪测量范围Փ152mm错误；检查井盖-残余变形试验设备未体现变形测量装置相关参数信息； 2、申请书表八中缺少JTG 3450-2019(T0913-2019）用短脉冲雷达测试系统、JTG 3450-2019(T0925-2008）用无核密度仪，JTG 3450-2019(T0957-2019）用 激光式高速路面弯沉测定仪，JTG 3450-2019(T0932-2008、T0933-2008、T0934-2008、T0935-2019）用连续式平整度仪、车载式颠簸累积仪、车载式激光平整度仪、手推式断面仪，JTG 3450-2019(T0961- 1995、T0962- 1995、T0966-2008、 T0969-2019、T0965-2008、T0967-2008、T0968-2008）用手工铺砂仪、电动铺砂仪、车载式激光构造深度仪、数字式摆式仪、单轮式横向力系数测试系统、双轮式横向力系数测试系统、动态旋转式摩擦系数测试仪，JTG 3450-2019(T0922-2008）用核子密湿度仪等。 未提供空气土壤氡测量仪AMS-1、秒表、电子天平AL204、冰箱、静水天平TD50001C的检定/校准证书。 主要仪器设备表中箱式电阻炉SX2的测量范围写的是≥1200℃，校准证书上的热电偶测量范围是100-1100℃，有矛盾。 四、其它 1、未提供机构3年以上质量检测经历证明； 2、未提供“社会信誉良好，近 3 年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故”证明材料； 3、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”，“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度、检测试样留置制度。 4、质量手册中关于检测报告应包含的内容中缺少代表数量（批次）、见证人员单位及姓名等内容，不满足实施细则第二十五条的要求。 5、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等管理制度和质量控制措施。 6、质量手册编制依据缺少建设工程质量检测管理办法（住建部57号令）、建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）等行业管理文件；技术负责人、质量负责人、授权的报告批准人等关健岗位任职条件不符合以上文件相关要求。 7、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 视频考核存在问题： 1、药品柜未进行双人双锁的有效管控。 2、化学试剂盐酸缺少领用记录。 3、未见标准GB/T1346-2024、GB/T50082-2024、JTG3432-2024、JC/T864-2023的培训记录。 4、不能提供环境氡测量仪FD216的检定/校准证书。 5、不能提供气相色谱仪的使用授权文件。 6、缺少以下标准方法检测所使用的仪器设备：JTG 3450-2019(T0913-2019、T0925-2008、T0957-2019、T0932-2008、T0933-2008、T0934-2008、T0935-2019、T0962- 1995、T0966-2008、 T0969-2019、T0965-2008、T0967-2008、T0968-2008、T0922-2009），须删除申请书表九中相关标准方法。 | 不合格
|  | 道路工程 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 文审意见： 一、参数 1、申请书表九：混凝土强度（钻芯法）申报的标准GB/T 19496-200年代号错误；水泥申报标准GB/T1346-2011、混凝土申报标准GB/T50082-2009、外加剂中氯离子含量申报标准GB/T8077-2012、防水涂料低温柔性申报标准JC/T864-2008、沥青混合料用粗集料、细集 料、矿粉、木质素纤维申报标准JTG E42-2005、路面砖及路缘石申报标准 GB/T 25993-2010已过期；钢筋申报标准GB/T1499.1、GB/T1499.2、G1499.2标准号错误。 申请书表九所列部分标准未明确具体方法条款，如GB/T50784、GB50204、GB/T50315、GB/T 23858、GB/T17431.2、GB/T14685、JGJ 52、GB/T8077、JC/T475、GB/T35467、JC/T408、GB50550、JGJ145、JGJ/T220、GB/T18204.2、GB50325、GB/T14684、JGJ107、GB/T176等。 二、人员 1、未提交技术负责人五年以上质量检测工作经历证明；技术负责人缺少市政工程材料相关检测培训证明； 2、提交的人员劳动合同不完整，仅有封皮；部分人员劳动合同用人单位与申报单位名称不一致（如王某、齐某鹏、郑某、唐某奇、贾某等）； 3、申报的注册结构工程师缺少两年以上质量检测工作经历证明，注册单位名称与资质申报单位名称不一致； 4、申请书表十：申报的报告批准人（不含法定代表人）涉及的专项资质超过2项，且未提供其授权文件。 5、部分人员试验员证已过期（如王某、齐某宇、郑某、贾某、王某、赵某）。 6、王某、郑某、佟某东、金某、赵某丰、王某竹、赵某、朱某、高某的职称证书上的编号与质量检测人员情况一览表里面职称证书号不一致； 7、李某华的职称证模糊看不清，无法确认信息； 8、朱某的身份证图片上号码与质量检测人员情况一览表里面中号码不一致。 三、仪器设备 1、申请书表八填报的砂子压碎测定仪测量范围Փ152mm错误；检查井盖-残余变形试验设备未体现变形测量装置相关参数信息； 2、申请书表八中缺少JTG 3450-2019(T0913-2019）用短脉冲雷达测试系统、JTG 3450-2019(T0925-2008）用无核密度仪，JTG 3450-2019(T0957-2019）用 激光式高速路面弯沉测定仪，JTG 3450-2019(T0932-2008、T0933-2008、T0934-2008、T0935-2019）用连续式平整度仪、车载式颠簸累积仪、车载式激光平整度仪、手推式断面仪，JTG 3450-2019(T0961- 1995、T0962- 1995、T0966-2008、 T0969-2019、T0965-2008、T0967-2008、T0968-2008）用手工铺砂仪、电动铺砂仪、车载式激光构造深度仪、数字式摆式仪、单轮式横向力系数测试系统、双轮式横向力系数测试系统、动态旋转式摩擦系数测试仪，JTG 3450-2019(T0922-2008）用核子密湿度仪等。 未提供空气土壤氡测量仪AMS-1、秒表、电子天平AL204、冰箱、静水天平TD50001C的检定/校准证书。 主要仪器设备表中箱式电阻炉SX2的测量范围写的是≥1200℃，校准证书上的热电偶测量范围是100-1100℃，有矛盾。 四、其它 1、未提供机构3年以上质量检测经历证明； 2、未提供“社会信誉良好，近 3 年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故”证明材料； 3、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”，“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度、检测试样留置制度。 4、质量手册中关于检测报告应包含的内容中缺少代表数量（批次）、见证人员单位及姓名等内容，不满足实施细则第二十五条的要求。 5、未提供作业指导书、内审、管理评审记录等管理制度和质量控制措施。 6、质量手册编制依据缺少建设工程质量检测管理办法（住建部57号令）、建设工程质量检测机构资质标准（建质规[2023]1号）等行业管理文件；技术负责人、质量负责人、授权的报告批准人等关健岗位任职条件不符合以上文件相关要求。 7、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 视频考核存在问题： 1、药品柜未进行双人双锁的有效管控。 2、化学试剂盐酸缺少领用记录。 3、未见标准GB/T1346-2024、GB/T50082-2024、JTG3432-2024、JC/T864-2023的培训记录。 4、不能提供环境氡测量仪FD216的检定/校准证书。 5、不能提供气相色谱仪的使用授权文件。 6、缺少以下标准方法检测所使用的仪器设备：JTG 3450-2019(T0913-2019、T0925-2008、T0957-2019、T0932-2008、T0933-2008、T0934-2008、T0935-2019、T0962- 1995、T0966-2008、 T0969-2019、T0965-2008、T0967-2008、T0968-2008、T0922-2010），须删除申请书表九中相关标准方法。 | 不合格
3 | 朝阳市建设工程质量检测有限公司 | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经文件审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、申请书“二、机构基本情况”中，质量负责人栏填写 “许某”，申请书“五、质量负责人基本情况表”中填写“毕某铮”，前后不一致，请核对。 2、申请书“四、技术负责人基本情况”、“五、质量负责人基本情况”中，“检测工作管理资历”栏空白，未填写相关信息。 3、未提供检测人员的毕业证书。 4、未提供检测人员的社保参保证明。 5、检测人员褚某的的上岗证为企业内部发放，未提供培训讲义、培训记录、培训效果评价、能力确认等相关的培训材料。 6、未提供报告批准人的授权文件。 二、参数 1、主体结构及装饰装修专项： 申请表表九中部分参数名称未按资质标准“附件2 检测专项及检测能力表”中的参数名称表述：参数“混凝土强度（回弹法/ 钻芯法/回弹-钻芯综合·法/超声回弹综合法等）”应修改为“混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法）”；参数“外观质量及内部缺陷”应修改为“外观质量、内部缺陷”两个参数。 2、地基基础专项： 申请表表九中部分参数，如：参数“密实度”、“地基土强度”、“压实系数”应按按资质标准的附件2表述。 3、申请表中表九需补充申请参数对应的方法标准。 三、仪器设备 未提供仪器设备校准证书及校准结果确认记录。 四、其他 1、《质量手册》4.5.20.2条款，规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 2、《质量手册》的“4.5.18样品处置”，未规定收检测样品时，应当对样品状况、标识、封志等符合性进行检查，确认无误后方可进行检测的内容。 3、申请书“二、机构基本情况”中，固定场所建筑面积为2500m2 ,提供的产权证中的建筑面积为1080 m2 。 4、未提供具有 3 年以上质量检测经历的证明材料。 5、如果已取得其他专项资质，需提供已取专项检测资质人员名单、报告批准人名单。 6、申请表中表十一、审批情况，缺少法人签字，盖章。 视频考核存在问题： 1、室内环境污染物检测用钢瓶未固定。 2、不能提供回弹仪的设备出入库记录。 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 | 不合格
|  | 地基基础 | 新办 | 经文件审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、申请书“二、机构基本情况”中，质量负责人栏填写 “许某”，申请书“五、质量负责人基本情况表”中填写“毕某铮”，前后不一致，请核对。 2、申请书“四、技术负责人基本情况”、“五、质量负责人基本情况”中，“检测工作管理资历”栏空白，未填写相关信息。 3、未提供检测人员的毕业证书。 4、未提供检测人员的社保参保证明。 5、检测人员褚某的的上岗证为企业内部发放，未提供培训讲义、培训记录、培训效果评价、能力确认等相关的培训材料。 6、未提供报告批准人的授权文件。 二、参数 1、主体结构及装饰装修专项： 申请表表九中部分参数名称未按资质标准“附件2 检测专项及检测能力表”中的参数名称表述：参数“混凝土强度（回弹法/ 钻芯法/回弹-钻芯综合·法/超声回弹综合法等）”应修改为“混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法）”；参数“外观质量及内部缺陷”应修改为“外观质量、内部缺陷”两个参数。 2、地基基础专项： 申请表表九中部分参数，如：参数“密实度”、“地基土强度”、“压实系数”应按按资质标准的附件2表述。 3、申请表中表九需补充申请参数对应的方法标准。 三、仪器设备 未提供仪器设备校准证书及校准结果确认记录。 四、其他 1、《质量手册》4.5.20.2条款，规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 2、《质量手册》的“4.5.18样品处置”，未规定收检测样品时，应当对样品状况、标识、封志等符合性进行检查，确认无误后方可进行检测的内容。 3、申请书“二、机构基本情况”中，固定场所建筑面积为2500m2 ,提供的产权证中的建筑面积为1080 m2 。 4、未提供具有 3 年以上质量检测经历的证明材料。 5、如果已取得其他专项资质，需提供已取专项检测资质人员名单、报告批准人名单。 6、申请表中表十一、审批情况，缺少法人签字，盖章。 视频考核存在问题： 1、室内环境污染物检测用钢瓶未固定。 3、不能提供回弹仪的设备出入库记录。 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 | 不合格
4 | 锦州渤海建设工程质量检测有限公司 | 地基基础 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 1、未提供已批准的建筑节能、地基基础专项检测能力表。 2、申请表申请参数“燃烧性能”需限定。 3、申请表申请方法标准号和条款号不规范。 二、人员 1、未提供已批准的建筑节能、地基基础专项原申请技术人员名单，无法核实人员。 三、视频评审意见 1、单体燃烧试验用气源装置未固定。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 1、未提供已批准的建筑节能、地基基础专项检测能力表。 2、申请表申请参数“燃烧性能”需限定。 3、申请表申请方法标准号和条款号不规范。 二、人员 1、未提供已批准的建筑节能、地基基础专项原申请技术人员名单，无法核实人员。 三、视频评审意见 1、单体燃烧试验用气源装置未固定。 2、单体燃烧试验用气源装置未固定。 | 不合格
5 | 大连恒合工程检测有限公司 | 道路工程 | 新办 | 道路工程专项经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1.提供的人员社保至2025年6月,应补充至8月人员社保。 2.未提供王某琦专业技术负责人任命文件。 3.未提交技术负责人吴某、质量负责人李某质量检测工作经历证明材料。 4.未提交技术负责人吴某、质量负责人李某技术人员的职称证书。 5.人员能力确认记录表缺少评价人签字。 二、仪器设备 1.未提交φ100mm、φ200mm灌砂筒检定/校准证书。 三、其他 1.未提供管理制度。 2.未提供房产证明。 视频考核意见： 1.未对落锤式弯沉仪的操作人员进行授权。 2.未对仪器设备校准服务机构辽宁东测检测技术有限公司，进行供应商能力评价。 | 不合格
6 | 丹东闿安检测有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 （1）需提供所有技术人员社保证明材料、劳动合同； （2）技术人员高级、中级职称应准确，与职称证不符； （3）需提供注册人员任中山的注册证、职称证; （4）需提供所有技术人员的培训上岗证明材料； （5）需提交技术负责人、质量负责人及技术职称人员的质量检测工作经历证明材料。 二、参数 建筑材料及构配件： （1）申请书表八中钢筋（含焊接与机械连接）：屈服强度，依据的检测标准（方法）JGJ/T27-2014、JGJ107-2016不适用； （2）申请书表八中钢筋（含焊接与机械连接）：断后伸长率、最大力下总延伸率，依据的检测标准（方法）JGJ/T27-2014不适用； （3）申请书表八中混凝土及拌合用水：碱含量，依据的检测标准（方法）GB/T50082-2024不适用； （4）申请书表八中防水卷材：拉力，依据的检测标准（方法）GB/T18173.1-2012、GB/T528-2009不适用； （5）申请书表八中防水卷材：延伸率（或最大力时延伸率），依据的检测标准（方法）GB/T528-2009不适用； （6）申请书表八中防水卷材：断裂拉伸强度、断裂伸长率，依据的检测标准（方法）GB/T328.8-2007、GB/T328.9-2007不适用； （7）申请书表八中申请的防水密封材料及其他防水材料：耐热性、低温柔性，与防水卷材重复。 主体结构及装饰装修 （1）申请书表九中，名称错误：主体“机”构及装饰装修......； （2）钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03：2007已过期。 建筑节能专项资质 （1）申请书表九中增强加固材料：力学性能，依据的检测标准GB/T 29906-2013、GB/T 20102-2006不适用； （2）申请书表九中隔热型材：抗拉强度、抗剪强度，依据的检测标准GB/T 5237.6-2017、GB/T 5237.1-2017 不适用。 三、仪器设备 需提供仪器设备校准结果确认书； 建筑材料及构配件 （1）申请书表八中部分检测项目参数试验用仪器设备填写不准确； （2）未提交防水卷材试验用大变形引伸计、人工砂压碎指标测定仪、棕色酸式滴定管、酸式滴定管、半导体温度计（精度0.5℃）检定/校准证书； （3）YYU-10/50电子引伸计校准证书中最大校准点为10mm，校准点小于钢筋最大力下总延伸率试验的变形量，校准结果不能指导实际检测工作； （4）防水材料试验用DWX-40-300X型低温试验箱校准证书中温度校准点为-20℃，校准点不能覆盖试验温度，校准结果不能指导实际检测工作； （5）WDW-10A型电子万能试验机未对高分子防水卷材用量程（1kN以下）进行校准。 建筑节能专项资质 （1）申请书表八中部分检测项目参数试验用仪器设备填写不准确。 四、体系 1、需提供信息化管理系统证明材料； 2、需提交的申报的报告批准人的法人授权文件； 3、质量负责人学历不符合《质量手册》中质量负责人任职条件； 4、未提交《程序文件》； 5、《质量手册》7.8条款，规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 五、场所 1、未提交保温、绝热材料：燃烧性能试验场所东港市前阳镇安阳东街93号的权属证明材料。 六、视频考核意见： 1、钻芯法、回弹-钻芯综合法检测混凝土结构构件强度参数操作不熟练； 2、高强混凝土强度回弹仪、皂膜流量计未见，需提供照片； 3、化学药品柜未实现双人双控。 4、无硝酸银标准溶液的配制与标定记录。 5、缺少《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》GB/T1346-2024人员培训记录。 | 不合格
|  | 主体结构及装饰装修 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 （1）需提供所有技术人员社保证明材料、劳动合同； （2）技术人员高级、中级职称应准确，与职称证不符； （3）需提供注册人员任中山的注册证、职称证; （4）需提供所有技术人员的培训上岗证明材料； （5）需提交技术负责人、质量负责人及技术职称人员的质量检测工作经历证明材料。 二、参数 建筑材料及构配件： （1）申请书表八中钢筋（含焊接与机械连接）：屈服强度，依据的检测标准（方法）JGJ/T27-2014、JGJ107-2016不适用； （2）申请书表八中钢筋（含焊接与机械连接）：断后伸长率、最大力下总延伸率，依据的检测标准（方法）JGJ/T27-2014不适用； （3）申请书表八中混凝土及拌合用水：碱含量，依据的检测标准（方法）GB/T50082-2024不适用； （4）申请书表八中防水卷材：拉力，依据的检测标准（方法）GB/T18173.1-2012、GB/T528-2009不适用； （5）申请书表八中防水卷材：延伸率（或最大力时延伸率），依据的检测标准（方法）GB/T528-2009不适用； （6）申请书表八中防水卷材：断裂拉伸强度、断裂伸长率，依据的检测标准（方法）GB/T328.8-2007、GB/T328.9-2007不适用； （7）申请书表八中申请的防水密封材料及其他防水材料：耐热性、低温柔性，与防水卷材重复。 主体结构及装饰装修 （1）申请书表九中，名称错误：主体“机”构及装饰装修......； （2）钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03：2007已过期。 建筑节能专项资质 （1）申请书表九中增强加固材料：力学性能，依据的检测标准GB/T 29906-2013、GB/T 20102-2006不适用； （2）申请书表九中隔热型材：抗拉强度、抗剪强度，依据的检测标准GB/T 5237.6-2017、GB/T 5237.1-2017 不适用。 三、仪器设备 需提供仪器设备校准结果确认书； 建筑材料及构配件 （1）申请书表八中部分检测项目参数试验用仪器设备填写不准确； （2）未提交防水卷材试验用大变形引伸计、人工砂压碎指标测定仪、棕色酸式滴定管、酸式滴定管、半导体温度计（精度0.5℃）检定/校准证书； （3）YYU-10/50电子引伸计校准证书中最大校准点为10mm，校准点小于钢筋最大力下总延伸率试验的变形量，校准结果不能指导实际检测工作； （4）防水材料试验用DWX-40-300X型低温试验箱校准证书中温度校准点为-20℃，校准点不能覆盖试验温度，校准结果不能指导实际检测工作； （5）WDW-10A型电子万能试验机未对高分子防水卷材用量程（1kN以下）进行校准。 建筑节能专项资质 （1）申请书表八中部分检测项目参数试验用仪器设备填写不准确。 四、体系 1、需提供信息化管理系统证明材料； 2、需提交的申报的报告批准人的法人授权文件； 3、质量负责人学历不符合《质量手册》中质量负责人任职条件； 4、未提交《程序文件》； 5、《质量手册》7.8条款，规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 五、场所 1、未提交保温、绝热材料：燃烧性能试验场所东港市前阳镇安阳东街93号的权属证明材料。 六、视频考核意见： 1、钻芯法、回弹-钻芯综合法检测混凝土结构构件强度参数操作不熟练； 2、高强混凝土强度回弹仪、皂膜流量计未见，需提供照片； 3、化学药品柜未实现双人双控。 4、无硝酸银标准溶液的配制与标定记录。 5、缺少《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》GB/T1346-2025人员培训记录。 | 不合格
|  | 钢结构 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 （1）需提供所有技术人员社保证明材料、劳动合同； （2）技术人员高级、中级职称应准确，与职称证不符； （3）需提供注册人员任中山的注册证、职称证; （4）需提供所有技术人员的培训上岗证明材料； （5）需提交技术负责人、质量负责人及技术职称人员的质量检测工作经历证明材料。 二、参数 建筑材料及构配件： （1）申请书表八中钢筋（含焊接与机械连接）：屈服强度，依据的检测标准（方法）JGJ/T27-2014、JGJ107-2016不适用； （2）申请书表八中钢筋（含焊接与机械连接）：断后伸长率、最大力下总延伸率，依据的检测标准（方法）JGJ/T27-2014不适用； （3）申请书表八中混凝土及拌合用水：碱含量，依据的检测标准（方法）GB/T50082-2024不适用； （4）申请书表八中防水卷材：拉力，依据的检测标准（方法）GB/T18173.1-2012、GB/T528-2009不适用； （5）申请书表八中防水卷材：延伸率（或最大力时延伸率），依据的检测标准（方法）GB/T528-2009不适用； （6）申请书表八中防水卷材：断裂拉伸强度、断裂伸长率，依据的检测标准（方法）GB/T328.8-2007、GB/T328.9-2007不适用； （7）申请书表八中申请的防水密封材料及其他防水材料：耐热性、低温柔性，与防水卷材重复。 主体结构及装饰装修 （1）申请书表九中，名称错误：主体“机”构及装饰装修......； （2）钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03：2007已过期。 建筑节能专项资质 （1）申请书表九中增强加固材料：力学性能，依据的检测标准GB/T 29906-2013、GB/T 20102-2006不适用； （2）申请书表九中隔热型材：抗拉强度、抗剪强度，依据的检测标准GB/T 5237.6-2017、GB/T 5237.1-2017 不适用。 三、仪器设备 需提供仪器设备校准结果确认书； 建筑材料及构配件 （1）申请书表八中部分检测项目参数试验用仪器设备填写不准确； （2）未提交防水卷材试验用大变形引伸计、人工砂压碎指标测定仪、棕色酸式滴定管、酸式滴定管、半导体温度计（精度0.5℃）检定/校准证书； （3）YYU-10/50电子引伸计校准证书中最大校准点为10mm，校准点小于钢筋最大力下总延伸率试验的变形量，校准结果不能指导实际检测工作； （4）防水材料试验用DWX-40-300X型低温试验箱校准证书中温度校准点为-20℃，校准点不能覆盖试验温度，校准结果不能指导实际检测工作； （5）WDW-10A型电子万能试验机未对高分子防水卷材用量程（1kN以下）进行校准。 建筑节能专项资质 （1）申请书表八中部分检测项目参数试验用仪器设备填写不准确。 四、体系 1、需提供信息化管理系统证明材料； 2、需提交的申报的报告批准人的法人授权文件； 3、质量负责人学历不符合《质量手册》中质量负责人任职条件； 4、未提交《程序文件》； 5、《质量手册》7.8条款，规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 五、场所 1、未提交保温、绝热材料：燃烧性能试验场所东港市前阳镇安阳东街93号的权属证明材料。 六、视频考核意见： 1、钻芯法、回弹-钻芯综合法检测混凝土结构构件强度参数操作不熟练； 2、高强混凝土强度回弹仪、皂膜流量计未见，需提供照片； 3、化学药品柜未实现双人双控。 4、无硝酸银标准溶液的配制与标定记录。 5、缺少《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》GB/T1346-2026人员培训记录。 | 不合格
|  | 建筑节能 | 新办 | 经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题： 一、人员 （1）需提供所有技术人员社保证明材料、劳动合同； （2）技术人员高级、中级职称应准确，与职称证不符； （3）需提供注册人员任中山的注册证、职称证; （4）需提供所有技术人员的培训上岗证明材料； （5）需提交技术负责人、质量负责人及技术职称人员的质量检测工作经历证明材料。 二、参数 建筑材料及构配件： （1）申请书表八中钢筋（含焊接与机械连接）：屈服强度，依据的检测标准（方法）JGJ/T27-2014、JGJ107-2016不适用； （2）申请书表八中钢筋（含焊接与机械连接）：断后伸长率、最大力下总延伸率，依据的检测标准（方法）JGJ/T27-2014不适用； （3）申请书表八中混凝土及拌合用水：碱含量，依据的检测标准（方法）GB/T50082-2024不适用； （4）申请书表八中防水卷材：拉力，依据的检测标准（方法）GB/T18173.1-2012、GB/T528-2009不适用； （5）申请书表八中防水卷材：延伸率（或最大力时延伸率），依据的检测标准（方法）GB/T528-2009不适用； （6）申请书表八中防水卷材：断裂拉伸强度、断裂伸长率，依据的检测标准（方法）GB/T328.8-2007、GB/T328.9-2007不适用； （7）申请书表八中申请的防水密封材料及其他防水材料：耐热性、低温柔性，与防水卷材重复。 主体结构及装饰装修 （1）申请书表九中，名称错误：主体“机”构及装饰装修......； （2）钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03：2007已过期。 建筑节能专项资质 （1）申请书表九中增强加固材料：力学性能，依据的检测标准GB/T 29906-2013、GB/T 20102-2006不适用； （2）申请书表九中隔热型材：抗拉强度、抗剪强度，依据的检测标准GB/T 5237.6-2017、GB/T 5237.1-2017 不适用。 三、仪器设备 需提供仪器设备校准结果确认书； 建筑材料及构配件 （1）申请书表八中部分检测项目参数试验用仪器设备填写不准确； （2）未提交防水卷材试验用大变形引伸计、人工砂压碎指标测定仪、棕色酸式滴定管、酸式滴定管、半导体温度计（精度0.5℃）检定/校准证书； （3）YYU-10/50电子引伸计校准证书中最大校准点为10mm，校准点小于钢筋最大力下总延伸率试验的变形量，校准结果不能指导实际检测工作； （4）防水材料试验用DWX-40-300X型低温试验箱校准证书中温度校准点为-20℃，校准点不能覆盖试验温度，校准结果不能指导实际检测工作； （5）WDW-10A型电子万能试验机未对高分子防水卷材用量程（1kN以下）进行校准。 建筑节能专项资质 （1）申请书表八中部分检测项目参数试验用仪器设备填写不准确。 四、体系 1、需提供信息化管理系统证明材料； 2、需提交的申报的报告批准人的法人授权文件； 3、质量负责人学历不符合《质量手册》中质量负责人任职条件； 4、未提交《程序文件》； 5、《质量手册》7.8条款，规定了检测报告应包含的信息，但缺少检测项目代表数量(批次)、见证人员单位及姓名、资质中有注册人员要求的检测报告应加盖注册人员执业印章的内容。 五、场所 1、未提交保温、绝热材料：燃烧性能试验场所东港市前阳镇安阳东街93号的权属证明材料。 六、视频考核意见： 1、钻芯法、回弹-钻芯综合法检测混凝土结构构件强度参数操作不熟练； 2、高强混凝土强度回弹仪、皂膜流量计未见，需提供照片； 3、化学药品柜未实现双人双控。 4、无硝酸银标准溶液的配制与标定记录。 5、缺少《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》GB/T1346-2027人员培训记录。 | 不合格
7 | 锦州建安建筑工程检测有限公司 | 钢结构 | 新办 | 经审查，该机构存在以下问题： 一、文审意见： （一）参数 1、申请书表九：钢结构专项未填写除本次新增参数外的其它参数。 （二）人员 1、未提供王某言注册执业资格证书； 2、未提供技术人员劳动合同； 3、未提供报告批准人授权文件。 （三）仪器设备 1、申请书表八：钢结构专项未填写除本次新增参数涉及设备外的其它设备。 2、申请书表八：市政专项参数破乳速度填写的试验筛不正确。 3、沥青溶解度参数填报设备缺少古氏坩埚；密度参数填报设备缺少20mL-30mL比重瓶；洛杉矶磨耗损失参数填报设备缺少烘箱、台秤、标准筛（4.47-53mm、1，7mm）；矿粉表观相对密度参数填报设备缺少李氏比重瓶、恒温水槽；矿粉筛分参数填报设备缺少试验筛（0.075-0.60mm）；木质素纤维长度参数填报设备缺少游标卡尺；木质素纤维吸油率参数填报设备缺少打散机； 4、沥青混合料油石比参数填报设备与申报标准不匹配，缺少燃烧炉（含称量装置）。 （四）其它 1、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”，“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度。 2、质量手册、程序文件中关于检测报告应包含的内容中缺少代表数量（批次）、见证人员单位及姓名等内容，不满足实施细则第二十五条的要求。 3、程序文件中关于样品留置的要求不满足实施细则第二十九条的要求 4、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 二、视频考核意见 1、混凝土快冻试验机未按GB/T50082-2024/4.2规定采用混凝土土快动法试验测温试件标准样品； 2、负压筛析仪未对矿粉筛分试验（JTG3432-2024/T0356-2024）3000±500Pa压力点进行校准； 3、未能提供矿粉筛分试验用0.075mm、0.15mm、0.30mm试验筛校准证书。 | 不合格
|  | 市政工程材料 | 新办 | 经审查，该机构存在以下问题： 一、文审意见： （一）参数 1、申请书表九：钢结构专项未填写除本次新增参数外的其它参数。 （二）人员 1、未提供王某言注册执业资格证书； 2、未提供技术人员劳动合同； 3、未提供报告批准人授权文件。 （三）仪器设备 1、申请书表八：钢结构专项未填写除本次新增参数涉及设备外的其它设备。 2、申请书表八：市政专项参数破乳速度填写的试验筛不正确。 3、沥青溶解度参数填报设备缺少古氏坩埚；密度参数填报设备缺少20mL-30mL比重瓶；洛杉矶磨耗损失参数填报设备缺少烘箱、台秤、标准筛（4.47-53mm、1，7mm）；矿粉表观相对密度参数填报设备缺少李氏比重瓶、恒温水槽；矿粉筛分参数填报设备缺少试验筛（0.075-0.60mm）；木质素纤维长度参数填报设备缺少游标卡尺；木质素纤维吸油率参数填报设备缺少打散机； 4、沥青混合料油石比参数填报设备与申报标准不匹配，缺少燃烧炉（含称量装置）。 （四）其它 1、提交的体系文件中，未见有“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”，“应单独建立检测结果不合格项目台账”的相关档案管理制度；未见检测影像资料留存制度。 2、质量手册、程序文件中关于检测报告应包含的内容中缺少代表数量（批次）、见证人员单位及姓名等内容，不满足实施细则第二十五条的要求。 3、程序文件中关于样品留置的要求不满足实施细则第二十九条的要求 4、未提供满足“有信息化管理系统，质量检测活动全过程可追溯。”相关证明材料。 二、视频考核意见 1、混凝土快冻试验机未按GB/T50082-2024/4.2规定采用混凝土土快动法试验测温试件标准样品； 2、负压筛析仪未对矿粉筛分试验（JTG3432-2024/T0356-2024）3000±500Pa压力点进行校准； 3、未能提供矿粉筛分试验用0.075mm、0.15mm、0.31mm试验筛校准证书。 | 不合格
8 | 辽宁智升电力科技有限公司 | 建筑材料及构配件 | 新办 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、管理体系 缺少完善的质量手册、程序文件。 二、建筑材料及构配件专项资质. 1、人员 （1）共申报了23个人： 技术负责人与质量负责人，机构现提交的材料不能证明其从事建筑材料和构配件质量检测的5 年以上的检测经历。 李某阳，中级职称（道路桥隧），2023年取得建材上岗证，不具备3年以上的质量检测工作经历。 孙某杰，高级职称（生产计划与控制）未提交建材上岗证书。 侯某龙，高级职称（结构工程），2024年取得建材上岗证，不具备3年以上的质量检测工作经历。 张某，中级职称（建筑施工），2023年取得建材上岗证，不具备3年以上的质量检测工作经历。 高某萱，中级职称（工民建），2024年取得建材上岗证，不具备3年以上的质量检测工作经历。 （2）机构提交主要技术人员的学历证明。 （3）请机构提交工程类专业中级以上职称的主要技术人员的从事3 年以上质量检测经历 2、设备 （1）机构只提供的设备清单，需提供仪器设备校准证书。多用途设备建议提交校准备结果确认表，确定可用于多个试验。 （2）建议机构按申报的参数顺序填写设备表。 （3）机构的设备全填写全是自检/校，请确认是否填错了 （4）水泥的强度试验用的压折一本机的校准信息中少夹具的校准内容。 （5）人工砂的压碎指标的加压力值为25kN，使用DYE-2000的试验机。量程上不合理。 （6）机构确认钢筋拉伸试验机有100kN量程的吗？如果没有小规格钢筋用什么设备做？ （7）机构提供钢筋试验用的引伸计的跨距是多少？ （8）机构只提供混凝土的快速冻融设备，建议在参数上标注只检快速法。 （9）混凝土贯入阻力仪少标准试针的校准信息。 （10）电子拉伸试验的校准信息中少位移和大变形低度的相关内容。 （11）机构提供比表面积测试仪中试料筒的体积校准信息。 （12）提供水泥负压筛的修正系数。 （13）混凝土限制膨胀率用的BCL-355比长仪不对。 这是混凝土收缩仪。用BC-160比长仪正确。需提交限制膨胀器的相关信息。 （14）防水材料测厚仪少一个压头10个的校准信息。 （15）低温弯折仪少试样厚度的测量装置（通常是标准试块）。机构提交的塞尺，需提交可以满足试验的要求的证明材料。 （16）机构确认竖向膨胀率和限制膨胀率的变形测量使用相同的千分表吗？ （17）设备表中缺少部分参数用的试验设备：李氏比重瓶、墙体强度试验用的工装、混凝土抗压强度试验的尺寸测量、水的可溶物试验的真空抽提装置、灌浆料的流动度试验设备、耐热度变形用的读数显微镜或类似测量工具等。 3、参数 机构申请的参数不满足《建设工程质量检测机构资质标准》要求。 4、管理 （1）建议机构编制与实际工作相适应安全防护措施与规定。 （2）建议机构编制土工试验标准砂的回收与验收作业指导书。 （3）提交水泥标准粉、水泥试验用标准砂、粉煤砂试验用标准砂、土工试验用标准砂的相关记录。 （4）提交硝酸银溶液的配制与浓度标定的相关记录。 三、其他 1、未建立化学药品的购置、领用、保管记录。 2、需完善标准砂的购置、使用、回收的记录。 | 不合格
9 | 盘锦彤宁工程质量检测有限公司 | 道路工程 | 新办 | 文审意见： 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 一、申请表 1、机构提交的材料不能证明技术负责人韩某光与质量负责人苏某娜具有从事道路工程质量检测5年以上的工作经历。 二、质量管理体系 1、体系文件中缺少风险识别与评估的相关内容； 2、体系文件缺少与实际工作相适应安全防护措施与规定； 3、《质量手册》4.2.1.1.2中，技术负责人要求具有中级以上专业技术职称或同等能力，与《建设工程质量检测机构资质标准》中“技术负责人应具有工程类专业高级及以上技术职称，五年以上质量检测工作经历”的要求不一致； 4、《质量手册》4.2.1.1.3中，质量负责人要求接受过公司认证认可相关的培训，与《建设工程质量检测机构资质标准》中“质量负责人应具有工程类专业中级及以上技术职称，五年以上质量检测工作经历”的要求不一致； 5、部分作业指导书引用标准未及时更新，如《测定水泥的标准稠度用水量检测细则》引用GB/T 1346-2011；《粉煤灰活性指数检验细则》引用GB/T 1596-2005；《贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉》引用JTG E60-2008等； 6、提交的JTG 2450-2019、GB/T50123-2019两份标准中，标准砂的粒级不一致，未制定土工试验标准砂的回收与验收作业指导书； 7、未提交试验用标准砂的购置、使用、回收记录。 8、2025年内审报告均为潘某宇签字，与评审组人员分工不符；2025年内审报告存在四条基本符合项与内审检查表内容不符（内审检查表无基本符合项）；内审报告中缺少整改过程及整改结果记录。提出的整改措施缺少具体整改内容，且缺少对整改措施的有效性评价、是否可以防止问题再次发生的评价； 9、《纠正措施记录》中缺少责任部门负责人签字、分析人员签字； 10、2025年管理评审会议活动中缺少最高管理者张某签字；且管理评审报告批准人为张某芬，并非最高管理者张某； 11、管理报告输入内容不全面，缺少在管理评审周期内的人员、设备、检测能力等整体方面的输入内容；管理报告输出内容不全面，非公司层面上的系统性、战略性的输出，且未对输出的内容进行有效回应、有效性进行评价。 三、人员 1、未提供人员身份证、毕业证、劳动合同及养老保险缴费证明等必要证明文件； 2、试验员付某在表七《技术人员一览表》中专业为建筑工程技术，上岗证专业为工业与民用建筑；试验员刘某在表七《技术人员一览表》中专业为行政管理，上岗证专业为会计电算化；试验员喻某在表七《技术人员一览表》中专业为建筑施工，上岗证专业为经济管理；试验员李某在表七《技术人员一览表》中专业为水利水电工程，上岗证专业为会计电算化；需说明情况； 3、未提供报告批准人授权文件； 4、机构共申报15人，其中： （1）韩某光；高级职称（建筑施工）。2025年3 月取得上岗证； （2）苏某娜：中级职称（土木工程）。2024年6 月取得上岗证； （3）李某培：高级职称（水利水电工程）。2025年3月取得上岗证； （4）付 某：中级职称（工民建）。2024年6 月取得上岗证； （5）刘 某：中级职称（工民建）。2024年6 月取得上岗证； （6）喻 某：中级职称（建筑施工）。2024年6 月取得上岗证； （7）王某维：中级职称（工民建）。2024年6 月得上岗证； 以上7人中部分人员为机构主要技术人员，均在2024年6月后取得上岗证，不具备3年以上质量检测工作经历，不符合《建设工程质量检测机构资质标准》中关于人员经历要求，需说明情况。 四、参数 1、表九《检测专项及检测能力表》中道路工程-沥青混合料路面-压实度中应增加《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011； 2、表九《检测专项及检测能力表》中道路工程-排水管道工程-地基承载力中应增加《铁路工程地质原位测试规程》（TB 10018-2018）；道路工程-排水管道工程-回填土压实度中应增加《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）。 五、仪器设备 1、提供仪器设备台账中无侧限试模仅一种规格，与表八《主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表》中提交的三种规格不一致； 2、表八《主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表》中道路工程-水泥混凝土路面-构造深度中填写了100ml量筒，请确认该设备配置是否符合相关标准要求； 3、未提供仪器设备的检定校准证书； 4、未提供多用途试验设备的校准结果确认表，无法确定不同参数可用该设备进行检测； 5、未明确加载车的相关指标信息； 6、未提供部分必要设备信息，如100mm规格灌砂筒、灌水法用取土器、无侧限抗压试样养护相关设备等。 六、其他 1、固定场所使用权证明文件中乙方法人或委托人张丹在任职表中显示2016年12月岗位为盘锦旭东实业有限公司会计，并未出任乙方单位负责人，需说明情况。 视频评审意见： 经视频评审，该单位存在以下问题： 1、机构未能提供用于小粒级压实度用直径为100mm的灌砂筒； 2、机构未能提供人工铺砂法用标准砂的验收记录、路基路面压实度灌砂法用标准砂的验收记录和回收记录、回填土压实度灌砂法用标准砂的验收记录和回收记录； 3、机构未能提供弯沉试验用加载车符合标准要求的证据； 4、机构表述路基路面压实度的密度测试是在市政工程资质中，机构需提供检测工程师在市政工程资质和本资质内的相关证据； 5、平整度三米直尺法实际使用的是楔形塞尺和深度卡尺，不是设备一览表中的游标塞尺和电子卡尺，机构需进行调整； 6、未能提供设备的出入库记录、维护计划和记录； 7、机构未能提交中级以上职称人员不少于3年工作经历的证明； 8、机构未能提交技术负责人和质量负责人不少于5年工作经历的证明； 9、摆式仪未配备橡胶片，不具备试验能力； 10、试验工程师林刚对沥青混合料路面相关试验标准不熟悉，在考核过程中，对于沥青混合料路面厚度的检测方法只了解钻芯法一种。 | 不合格